## Data
CLSI EP06-A - Appendix C |  | CLSI EP06-A - Appendix C
Dilution | Calcium (mg/dL) | Dilution | Calcium (mg/dL)
1 | 4.7 | 1 | 4.7
1 | 4.6 | 1 | 4.6
2 | 7.8 | 2 | 7.8
2 | 7.6 | 2 | 7.6
3 | 10.4 | 3 | 10.4
3 | 10.2 | 3 | 10.2
4 | 13 | 4 | 13
4 | 13.1 | 4 | 13.1
5 | 15.5 | 5 | 15.5
5 | 15.3 | 5 | 15.3
6 | 16.3
6 | 16.1

## Calcium 1-6
1
MSA: Calcium | [7 empty] | v5.01 | 1
2
CLSI EP06-A - Appendix C | [8 empty] | 2
3
Last updated 10 August 2018 at 12:14 by Simon | [8 empty] | 3
4
4
Descriptives | [8 empty] | 5
5
6
6
4.7
4.6
7.8
7.6
10.4
10.2
13
13.1
15.5
15.3
16.3
16.1
1
6
5.2452
17.1881
1
1
1.05
1.1
1.15
1.2
1.25
1.3
1.35
1.4
1.45
1.5
1.55
1.6
| N | 12 | [6 empty] | 1.65
| Design | 6 Dilution x 2 Observations | [6 empty] | 1.7
1.75
| Measuring interval | 4.65 | 16.2 | [5 empty] | 1.8
1.85
Precision | [8 empty] | 1.9
1.95
| Dilution | Mean | SD | CV |  |  |  |  | 2
| 1 | 4.65 | 0.070711 | 1.521% |  |  |  |  | 2.05
| 2 | 7.7 | 0.14142 | 1.837% |  |  |  |  | 2.1
| 3 | 10.3 | 0.14142 | 1.373% |  |  |  |  | 2.15
| 4 | 13.05 | 0.070711 | 0.5418% |  |  |  |  | 2.2
| 5 | 15.4 | 0.14142 | 0.9183% |  |  |  |  | 2.25
| 6 | 16.2 | 0.14142 | 0.873% |  |  |  |  | 2.3
| Pooled |  | 0.12247 | 1.256% |  |  |  |  | 2.35
2.4
Linearity | [8 empty] | 2.45
2.5
2.55
2.6
2.65
2.7
2.75
2.8
2.85
2.9
2.95
3
3.05
3.1
3.15
3.2
3.25
3.3
3.35
3.4
3.45
3.5
3.55
3.6
| Dilution | Linear fit | Nonlinear fit (3rd order polynomial) | Nonlinearity | 95% CI |  | Allowable nonlinearity |  | 3.65
| 1 | 5.2452 | 4.7147 | -0.53056 | -0.74302 | -0.31809 | 0.2 |  | 3.7
| 2 | 7.6338 | 7.5016 | -0.13222 | -0.30363 | 0.03919 | 0.2 |  | 3.75
| 3 | 10.0224 | 10.4468 | 0.42444 | 0.25447 | 0.59441 | 0.2 |  | 3.8
| 4 | 12.411 | 13.1532 | 0.74222 | 0.57225 | 0.91219 | 0.2 |  | 3.85
| 5 | 14.7995 | 15.2234 | 0.42389 | 0.25248 | 0.5953 | 0.2 |  | 3.9
| 6 | 17.1881 | 16.2603 | -0.92778 | -1.1402 | -0.71532 | 0.2 |  | 3.95
4
| * Performance requirement not met. | [7 empty] | 4.05
4.1
Fit Model | [8 empty] | 4.15
4.2
| Linear fit | [7 empty] | 4.25
4.3
| RMSE | 0.66724 | [6 empty] | 4.35
4.4
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 4.45
| Constant | 2.8567 | 0.43923 | - | - | - |  |  | 4.5
| X | 2.3886 | 0.11278 | - | - | - |  |  | 4.55
4.6
| 2nd order polynomial fit | [7 empty] | 4.65
4.7
| RMSE | 0.31255 | [6 empty] | 4.75
4.8
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 4.85
| Constant | 0.815 | 0.39535 | - | - | - |  |  | 4.9
| X | 3.9198 | 0.25865 | - | - | - |  |  | 4.95
| X2 | -0.21875 | 0.03617 | -6.0478 | 9 | 0.00019101 |  |  | 5
5.05
| 1 Nonlinear parameter is different from 0 at the 5% significance level. | [7 empty] | 5.1
5.15
| 3rd order polynomial fit | [7 empty] | 5.2
5.25
| RMSE | 0.19722 | [6 empty] | 5.3
5.35
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 5.4
| Constant | 2.4833 | 0.5028 | - | - | - |  |  | 5.45
| X | 1.8212 | 0.5729 | - | - | - |  |  | 5.5
| X2 | 0.47639 | 0.18332 | 2.5986 | 8 | 0.031686 |  |  | 5.55
| X3 | -0.066204 | 0.017324 | -3.8216 | 8 | 0.0050782 |  |  | 5.6
5.65
| 1 Nonlinear parameter is different from 0 at the 5% significance level. | [7 empty] | 5.7
5.75
5.8
5.85
5.9
5.95
6
4.7147
4.7147
4.8441
4.9749
5.107
5.2403
5.3748
5.5105
5.6472
5.785
5.9238
6.0635
6.2041
6.3456
6.4878
6.6308
6.7745
6.9188
7.0638
7.2092
7.3552
7.5016
7.6484
7.7955
7.943
8.0907
8.2386
8.3866
8.5347
8.6829
8.8311
8.9792
9.1273
9.2752
9.4228
9.5703
9.7174
9.8642
10.0106
10.1565
10.3019
10.4468
10.5911
10.7348
10.8777
11.0199
11.1613
11.3019
11.4416
11.5803
11.718
11.8547
11.9903
12.1247
12.258
12.39
12.5207
12.6501
12.7781
12.9046
13.0297
13.1532
13.2751
13.3954
13.514
13.6308
13.7459
13.8591
13.9704
14.0798
14.1873
14.2926
14.3959
14.4971
14.596
14.6928
14.7872
14.8793
14.969
15.0563
15.1411
15.2234
15.3031
15.3802
15.4545
15.5262
15.595
15.6611
15.7242
15.7844
15.8417
15.8959
15.947
15.995
16.0398
16.0814
16.1197
16.1547
16.1863
16.2144
16.2391
16.2603
1
2
3
4
5
6
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
4.65
7.7
10.3
13.05
15.4
16.2
0.5
6.5
0
0
1
2
3
4
5
6
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
-1.2
1
2
3
4
5
6
-0.53056
-0.13222
0.42444
0.74222
0.42389
-0.92778
0.88253
1.1175
0.88253
1.1175
1
1
1.8825
2.1175
1.8825
2.1175
2
2
2.8825
3.1175
2.8825
3.1175
3
3
3.8825
4.1175
3.8825
4.1175
4
4
4.8825
5.1175
4.8825
5.1175
5
5
5.8825
6.1175
5.8825
6.1175
6
6
-0.31809
-0.31809
-0.74302
-0.74302
-0.74302
-0.31809
0.03919
0.03919
-0.30363
-0.30363
-0.30363
0.03919
0.59441
0.59441
0.25447
0.25447
0.25447
0.59441
0.91219
0.91219
0.57225
0.57225
0.57225
0.91219
0.5953
0.5953
0.25248
0.25248
0.25248
0.5953
-0.71532
-0.71532
-1.1402
-1.1402
-1.1402
-0.71532
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
*
*
*
*
*
1
1
1

## Calcium 1-5
1
MSA: Calcium | [7 empty] | v5.01 | 1
2
CLSI EP06-A - Appendix C | [8 empty] | 2
3
Last updated 10 August 2018 at 12:14 by Simon | [8 empty] | 3
4
4
Descriptives | [8 empty] | 5
5
6
6
4.7
4.6
7.8
7.6
10.4
10.2
13
13.1
15.5
15.3
16.3
16.1
1
5
4.85
15.59
1
1
1.04
1.08
1.12
1.16
1.2
1.24
1.28
1.32
1.36
1.4
1.44
1.48
| N | 12 | [6 empty] | 1.52
| Design | 6 Dilution x 2 Observations | [6 empty] | 1.56
1.6
| Measuring interval | 4.65 | 16.2 | [5 empty] | 1.64
| Reduced interval | 4.65 | 15.4 | [5 empty] | 1.68
1.72
Precision | [8 empty] | 1.76
1.8
| Dilution | Mean | SD | CV |  |  |  |  | 1.84
| 1 | 4.65 | 0.070711 | 1.521% |  |  |  |  | 1.88
| 2 | 7.7 | 0.14142 | 1.837% |  |  |  |  | 1.92
| 3 | 10.3 | 0.14142 | 1.373% |  |  |  |  | 1.96
| 4 | 13.05 | 0.070711 | 0.5418% |  |  |  |  | 2
| 5 | 15.4 | 0.14142 | 0.9183% |  |  |  |  | 2.04
| 6 | 16.2 | 0.14142 | 0.873% |  |  |  |  | 2.08
| Pooled |  | 0.12247 | 1.256% |  |  |  |  | 2.12
2.16
Linearity | [8 empty] | 2.2
2.24
2.28
2.32
2.36
2.4
2.44
2.48
2.52
2.56
2.6
2.64
2.68
2.72
2.76
2.8
2.84
2.88
2.92
2.96
3
3.04
3.08
3.12
| Dilution | Linear fit | Nonlinear fit (2nd order polynomial) | Nonlinearity | 95% CI |  | Allowable nonlinearity |  | 3.16
| 1 | 4.85 | 4.6714 | -0.17857 | -0.28973 | -0.067411 | 0.2 |  | 3.2
| 2 | 7.535 | 7.6243 | 0.089286 | 0.033706 | 0.14487 | 0.2 |  | 3.24
| 3 | 10.22 | 10.3986 | 0.17857 | 0.067411 | 0.28973 | 0.2 |  | 3.28
| 4 | 12.905 | 12.9943 | 0.089286 | 0.033706 | 0.14487 | 0.2 |  | 3.32
| 5 | 15.59 | 15.4114 | -0.17857 | -0.28973 | -0.067411 | 0.2 |  | 3.36
3.4
Fit Model | [8 empty] | 3.44
3.48
| Linear fit | [7 empty] | 3.52
3.56
| RMSE | 0.20356 | [6 empty] | 3.6
3.64
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 3.68
| Constant | 2.165 | 0.15097 | - | - | - |  |  | 3.72
| X | 2.685 | 0.045518 | - | - | - |  |  | 3.76
3.8
| 2nd order polynomial fit | [7 empty] | 3.84
3.88
| RMSE | 0.12438 | [6 empty] | 3.92
3.96
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 4
| Constant | 1.54 | 0.18863 | - | - | - |  |  | 4.04
| X | 3.2207 | 0.14375 | - | - | - |  |  | 4.08
| X2 | -0.089286 | 0.023505 | -3.7986 | 7 | 0.006727 |  |  | 4.12
4.16
| 1 Nonlinear parameter is different from 0 at the 5% significance level. | [7 empty] | 4.2
4.24
| 3rd order polynomial fit | [7 empty] | 4.28
4.32
| RMSE | 0.13403 | [6 empty] | 4.36
4.4
| Parameter | Estimate | SE | t | DF | p-value |  |  | 4.44
| Constant | 1.47 | 0.46623 | - | - | - |  |  | 4.48
| X | 3.319 | 0.60943 | - | - | - |  |  | 4.52
| X2 | -0.12679 | 0.2262 | -0.5605 | 6 | 0.59543 |  |  | 4.56
| X3 | 0.0041667 | 0.024975 | 0.16683 | 6 | 0.87298 |  |  | 4.6
4.64
4.68
4.72
4.76
4.8
4.84
4.88
4.92
4.96
5
4.6714
4.6714
4.793
4.9142
5.0352
5.1559
5.2763
5.3964
5.5162
5.6358
5.755
5.874
5.9927
6.1111
6.2292
6.347
6.4646
6.5818
6.6988
6.8155
6.9319
7.048
7.1638
7.2794
7.3946
7.5096
7.6243
7.7387
7.8528
7.9666
8.0802
8.1934
8.3064
8.4191
8.5315
8.6436
8.7554
8.867
8.9782
9.0892
9.1999
9.3103
9.4204
9.5302
9.6398
9.749
9.858
9.9667
10.0751
10.1832
10.291
10.3986
10.5058
10.6128
10.7195
10.8259
10.932
11.0378
11.1434
11.2486
11.3536
11.4583
11.5627
11.6668
11.7706
11.8742
11.9774
12.0804
12.1831
12.2855
12.3876
12.4894
12.591
12.6922
12.7932
12.8939
12.9943
13.0944
13.1942
13.2938
13.393
13.492
13.5907
13.6891
13.7872
13.885
13.9826
14.0798
14.1768
14.2735
14.3699
14.466
14.5618
14.6574
14.7526
14.8476
14.9423
15.0367
15.1308
15.2246
15.3182
15.4114
1
2
3
4
5
6
4
4
4
4
4
4
1
2
3
4
5
6
4.65
7.7
10.3
13.05
15.4
16.2
0.5
5.5
0
0
1
2
3
4
5
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
1
2
3
4
5
-0.17857
0.089286
0.17857
0.089286
-0.17857
0.9021
1.0979
0.9021
1.0979
1
1
1.9021
2.0979
1.9021
2.0979
2
2
2.9021
3.0979
2.9021
3.0979
3
3
3.9021
4.0979
3.9021
4.0979
4
4
4.9021
5.0979
4.9021
5.0979
5
5
-0.067411
-0.067411
-0.28973
-0.28973
-0.28973
-0.067411
0.14487
0.14487
0.033706
0.033706
0.033706
0.14487
0.28973
0.28973
0.067411
0.067411
0.067411
0.28973
0.14487
0.14487
0.033706
0.033706
0.033706
0.14487
-0.067411
-0.067411
-0.28973
-0.28973
-0.28973
-0.067411
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
-0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1